# Газоанализатор хлора 
"Колион-701"

Газоанализатор Колион - 701 предназначен для измерения содержания хлора в воздухе рабочей зоны, обнаружения мест утечки и выбросов на предприятиях водоснабжения, металлургической и химической промышленности, на железной дороге и в других местах, потенциально опасных разливами, утечками хлора и сигнализации о превышении измеренной концентрацией установленного порога. Газоанализатор работает в режиме реального времени и является средством экспресс - анализа и сигнализации.

Принцип действия газоанализатора основан на использовании электрохимического метода детектирования.

Газоанализатор состоит из пробника, измерительного и градуировочного блоков. Конструктивно все части газоанализатора размещены в одном корпусе, к которому присоединяется пробоотборник с металлическим наконечником на гибком шланге обычно длиной 1 м (по заказу поставляется удлинитель шланга длиной до 10 м).

В состав пробника входят: электрохимический детектор, усилитель, побудитель расхода с платой питания, электрический кабель, пробозаборная трубка и пневматическая линия.

В качестве детектора используется твердотелый электрохимический элемент. Анализируемый воздух с помощью побудителя расхода прокачивается через детектор, в котором генерируется электрический ток. Сила тока на выходе детектора прямо пропорциональна концентрации хлора в воздухе. Усилитель обеспечивает усиление токового сигнала электрохимического детектора. Побудитель расхода электромагнитного мембранного типа подает анализируемый воздух в детектор. Электрический кабель соединяет пробник с измерительным блоком. Пробозаборная трубка используется при поисках утечек в оборудовании и при измерении концентрации хлора в труднодоступных местах.

В состав измерительного блока входят: плата питания и обработки, узел аккумуляторов, цифровой вольтметр, плата питания градуировочного блока и пьезосигнализатор. Плата питания и обработки обеспечивает преобразование входного напряжения 12 В в ряд напряжений (5, 15 В), усиление и обработку сигнала, поступающего с выхода усилителя, включение устройства сигнализации. Узел аккумуляторов обеспечивает работу газоанализатора в автономном режиме. Цифровой вольтметр служит для измерения сигнала, поступающего с выхода платы питания и обработки, и для индикации его в цифровом виде. Плата питания градуировочного блока предназначена для питания этого блока постоянным током 300 - 500 мкА. Пьезосигнализатор служит для подачи звукового сигнала.

На передней панели измерительного блока установлены: сетевой выключатель (тумблер ПИТ), выключатель побудителя расхода (тумблер КОМПР), сетевой разъем для подключения зарядного устройства или сетевого адаптера, разъем пробника, переключатель режимов индикации, резистор установки уровня срабатывания сигнализации (КОНЦЕНТРАЦИЯ), а также светодиоды включения прибора (зеленый) и световой сигнализации (красный), резистор установления нуля и регулировочный резистор, выключатель подсветки индикатора.

На задней панели находится разъем (ГЕНЕРАТОР) для подключения блока градуировочного, предназначенного для проверки работоспособности (градуировки) газоанализатора. В этом блоке установлен твердотелый электрохимический генератор хлора.

Перед началом измерения концентрации хлора включается газоанализатор. Затем включается побудитель расхода тумблером (КОМПР). Подносится пробник к месту измерения и через 90 секунд фиксируется показываемое индикатором значение концентрации хлора (в мг/м2). При перегрузке индикатора переводится переключатель режимов индикации на цифру "10". Концентрация хлора равна показанию индикатора, умноженному на число, соответствующее положению переключателя режимов индикации.
При достижении концентрации, превышающей величину, заданную оператором как порог сигнализации, загорается красный светодиод и включается звуковая сигнализация. При недостаточном освещении включается подсветка индикатора. Газоанализатор выполнен без взрывозащиты.

Принцип действия газоанализатора основан на использовании электрохимического метода детектирования.

Газоанализатор состоит из пробника, измерительного и градуировочного блоков.  Конструктивно все части газоанализатора размещены в одном корпусе, к которому присоединяется пробоотборник с металлическим наконечником на гибком шланге обычно длиной 1 м (по заказу поставляется удлинитель шланга длиной до 10 м).

В состав пробника входят: электрохимический детектор, усилитель, побудитель расхода с платой питания, электрический кабель, пробозаборная трубка и пневматическая линия.

В качестве детектора используется твердотелый электрохимический элемент.

Анализируемый воздух с помощью побудителя расхода прокачивается через детектор, в котором генерируется электрический ток. Сила тока на выходе детектора прямо пропорциональна концентрации хлора в воздухе. Усилитель обеспечивает усиление токового сигнала электрохимического детектора. Побудитель расхода электромагнитного мембранного типа подает анализируемый воздух в детектор. Электрический кабель соединяет пробник с измерительным блоком. Пробозаборная трубка используется при поисках утечек в оборудовании и при измерении концентрации хлора в труднодоступных местах.
           В состав измерительного блока входят: плата питания и обработки, узел аккумуляторов, цифровой вольтметр, плата питания градуировочного блока и пьезосигнализатор. Плата питания и обработки обеспечивает преобразование входного напряжения 12 В в ряд напряжений ( 5,  15 В), усиление и обработку сигнала, поступающего с выхода усилителя, включение устройства сигнализации. Узел аккумуляторов обеспечивает работу газоанализатора в автономном режиме. Цифровой вольтметр служит для измерения сигнала, поступающего с выхода платы питания и обработки, и для индикации его в цифровом виде. Плата питания градуировочного блока предназначена для питания этого блока постоянным током 300 - 500 мкА. Пьезосигнализатор служит для подачи звукового сигнала.

На передней панели измерительного блока установлены: сетевой выключатель (тумблер ПИТ), выключатель побудителя расхода (тумблер КОМПР), сетевой разъем для подключения зарядного устройства или сетевого адаптера, разъем пробника, переключатель режимов индикации, резистор установки уровня срабатывания сигнализации (КОНЦЕНТРАЦИЯ), а также светодиоды включения прибора (зеленый) и световой сигнализации (красный), резистор установления нуля и регулировочный резистор, выключатель подсветки индикатора.

На задней панели находится разъем (ГЕНЕРАТОР) для подключения блока градуировочного, предназначенного для проверки работоспособности (градуировки) газоанализатора. В этом блоке установлен твердотелый электрохимический генератор хлора.

Перед началом измерения концентрации хлора включается газоанализатор. Затем включается побудитель расхода тумблером (КОМПР). Подносится пробник к месту измерения и через 90 секунд фиксируется показываемое индикатором значение концентрации хлора (в мг/м?). При перегрузке индикатора переводится переключатель режимов индикации на цифру "10". Концентрация хлора равна показанию индикатора, умноженному на число, соответствующее положению переключателя режимов индикации.
При достижении концентрации, превышающей величину, заданную оператором как порог сигнализации, загорается красный светодиод и включается звуковая сигнализация. При недостаточном освещении включается подсветка индикатора.

Газоанализатор выполнен без взрывозащиты.

Технические характеристики:

Диапазон измерений                    0,5 - 20 мг/м3

Диапазон сигнализации               1 - 20 мг/м3

Предел допустимой основной относительной погрешности, % ±25

Напряжение питания                  12 - 15 В

Мощность                                       не более 3 Вт

Температура воздуха                   от -15 до + 45 оС

Влажность                                       до 95 % (при + 25 оС)

Давление атмосферы                    74,8 - 106,7 кПа

Время выдачи сигнала                  не более 90 с

Время измерения, с,                       не более 45

Питание                                            Ni-Cd аккумуляторы

Время работы от аккумуляторов, час, не менее 8

Масса:

в чемодане                                        до 4 кг

без упаковки                                    2,5 кг

Размеры:

пробник                                            45  220 мм

блок                                                   67  200  180 мм

# Универсальный

# газоанализатор УГ – 2

Газоанализатор УГ-2 предназначен для качественного и количественного определения содержаний АХОВ - хлора, аммиака, сероводорода, сернистого ангидрида, окиси углерода, окислов азота, бензола, толуола, ксилола, ацетона, ацетилена, этилового эфира, бензина, углеводородов нефти и др. в воздухе рабочей зоны производственных помещений и на территории химических предприятий.

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от 100 С до 300 С;

относительная влажность воздуха не более 90%;

атмосферное давление от 740 до 780 мм рт. ст.;

наличие пыли не более 40 мг/м3.

Погрешность показаний не более 10% от верхнего предела шкалы измерения концентрации определяемого газа (пара).

Принцип работы газоанализатора УГ-2 основан на изменении окраски слоя индикаторного порошка в индикаторной трубке после просасывания через нее воздухозаборным устройством воздух, содержащего определяемый газ (пар).

В закрытой части корпуса воздухозаборного устройства находится резиновый сильфон с двумя фланцами и стакан с пружиной.

Во внутренних гофрах сильфона установлены распорные кольца для придания сильфону жесткости и сохранения постоянства объема. На верхней планке имеется неподвижная втулка для направления штока при сжатии сильфона. На штуцер с внутренней стороны надета резиновая трубка, которая через нижний фланец соединяется с внутренней полостью сильфона.

К свободному концу трубки при анализе присоединяется индикаторная трубка.
Исследуемый воздух через индикаторную трубку присасывается после предварительного сжатия сильфона штоком. На гранях штока обозначены объемы присасываемого при анализе воздуха.

На цилиндрической поверхности штока имеются четыре продольные канавки с двумя углублениями, служащими для фиксации двух положений штока фиксатором.
Расстояние между углублениями на канавках подобрано таким образом, что при ходе штока от одного углубления до другого сильфон забирает заданный объем исследуемого воздуха.

В комплект прибора входит коробки со спецкомплектом ЗИП на следующие вредные вещества:

| №№ п/п | Определяемое вещество | Объем анализируемого воздуха, мл | Диапазон измерения, мг/м3 | Продолжительность анализа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аммиак | 250 30 | 0 - 30 0 - 300 | 4 2 |
| 2 | Ацетилен | 255 60 | 0 - 1400 0 - 6000 | 5 3 |
| 3 | Ацетон | 300 | 0 - 2000 | 7 |
| 4 | Бензин | 300 60 | 0 - 1000 0 - 5000 | 7 4 |
| 5 | Бензол | 350 100 | 0 - 200 0 - 1000 | 7 4 |
| 6 | Диоксид серы | 300 60 | 0 - 30 0 - 200 | 5 3 |
| 7 | Диоксид углерода | 400 100 | 0 - 1500 0 - 80000 | 8 4 |
| 8 | Дихлорэтан | 1200 (3 х 400) | 0 - 100 | 14 |
| 9 | Диэтиловый эфир | 400 | 0 - 3000 | 10 |
| 10 | Ксилол | 300 | 0 - 500 | 4 |
| 11 | Метиловый спирт | 400 | 0 - 500 | 6 |
| 12 | Озон | 800 (2 х 400) | 0 - 1 | 12 |
| 13 | Оксиды азота | 325 150 | 0 - 50 0 - 200 | 7 5 |
| 14 | Оксид углерода | 220 60 | 0 - 120 0 - 400 | 8 5 |
| 15 | Сероводород | 300 30 | 0 - 30 0 - 300 | 5 2 |
| 16 | Скипидар | 400 150 | 0 - 2000 0 - 4000 | 8 4 |
| 17 | Тетрахлорид углерода | 800 (2 х 400) | 0 - 100 | 14 |
| 18 | Толуол | 300 100 | 0 - 500 0 - 2000 | 7 4 |
| 19 | Трихлорэтилен | 220 400 | 0 - 80 0 - 30 | 5 7 |
| 20 | Углеводороды нефти | 300 | 0 - 1000 | 7 |
| 21 | Хлор | 350 | 0 - 15 | 7 |
| 22 | Хлористый водород | 400 150 | 0 - 30 0 - 100 | 6 3 |
| 23 | Хлороформ | 800 (2 х 400) | 0 - 100 | 14 |
| 24 | Этиловый спирт | 300 | 0 - 4000 | 6 |

Подготовка прибора УГ - 2 к работе

Перед проведением анализа необходимо:

- проверить герметичность воздухозаборного устройства УГ-2;

- снарядить индикаторные трубки;

- снарядить фильтрующие патроны.

Порядок работы

Зараженный воздух, проходя через индикаторную трубку, изменяет цвет наполнителя. Измеряя длину окрашенного столбика наполнителя в трубке по шкале, отградуированной в мг/куб.м, определяют концентрацию анализируемого АХОВ в воздухе. Продолжительность проведения одного анализа 2-10 минут.

Перед проведением анализа индикаторные трубки необходимо выдержать 30 минут для принятия температуры окружающей среды.

Для определения концентрации определяемого газа (пара) открывают крышку воздухозаборного устройства, отводят фиксатор, берут из гнезда исток и вставляют его в направляющую втулку так, чтобы наконечник фиксатора скользил по канавке штока, над которой указан объем просасываемого воздуха.

Давлением руки на головку штока сильфон сжимают до тех пор, пока конец фиксатора попадет в верхнее углубление в канавке штока. Берут индикаторную трубку, освобождают от герметизирующих колпачков, избегая засорения ее герметизирующим материалом.

Постукивая стержнем о стенки трубки, проверяют ее уплотнение и, если при этом между столбиком порошка и тампоном образовался просвет, его устраняют нажатием стержня на тампон.

После этого ее присоединяют к резиновой трубке воздухозаборного устройства. При наличии в анализируемом воздухе паров (газов), мешающих определению, их улавливают фильтрующим патроном, который присоединяют с помощью резиновой трубки к индикаторной трубке узким концом встык.

При определении концентрации окислов азота окисленную и поглотительно-окислительную трубку присоединяют к индикаторной трубке концом, который содержит темно-фиолетовый порошок.

Надавливая одной рукой на головку штока, другой отводят фиксатор. Как только шток начнет двигаться, фиксатор отпускают и включают секундомер.
Когда фиксатор войдет в нижнее углубление канавки штока, слышен щелчок, то просасывание воздуха еще продолжается.

При просасывании заданного объема воздуха продолжительность хода штока должна укладываться в пределы, указанные на этикетке измерительной шкалы для определяемого газа (пара).

Если продолжительность хода штока меньше указанного на шкале, то столбик порошка в трубке уплотнен слабо и наоборот.

Концентрацию определяемого газа находят, совмещая нижнюю границу столбика окрашенного порошка индикаторной трубки с началом измерительной шкалы этикетки.
Цифра на шкале, совпадающая с верхней границей окрашенного столбика порошка, указывает концентрацию определяемого газа (пара). Измерения на каждом объеме проводить не менее 2 - 3 раз.

После проведения анализа патрон отсоединяют от индикаторной трубки, закрывают заглушками и укладывают на хранение до следующего анализа.

# Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ

Прибор газового контроля универсальный УПГК-ЛИМБ-ГО СДКШ.413481.006 предназначен для измерения массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны и может использоваться как газоанализатор, "течеискатель" и газоопределитель.

1) Прибор позволяет работать с двумя основными блоками:

·    с блоком измерительным (БИ) вариант 1;

·    с блоком пробоотбора (БП) вариант 2.

2) Прибор с подключенным блоком измерительным (БИ) (в дальнейшем - прибор с БИ) при выполнении определенных условий может работать как газоанализатор или "течеискатель" и предназначен для контроля, измерения, поиска мест утечек и оперативного измерения уровня концентрации ряда вредных веществ: аммиака, ацетона, бензина, бензола диз.топлива, керосина, ксилола, углеводородов нефти, уайт-спирита, сероводорода, стирола, толуола, спиртов, эфиров и др.

3) Прибор с БП как газоопределитель при работе в непрерывном режиме может использоваться для определения с помощью ТИ пороговых концентраций следующих отравляющих веществ и компонентов ракетного топлива:

| зарин | фосген | адамсит |
| --- | --- | --- |
| зарин | фосген | адамсит |
| V-газы | синильная кислота | BZ |
| зоман | дифосген | хлорацетофенон |
| иприт | хлорциан | гептил |
| люизит | азотистый иприт | амил |
| Си-Эс | Си-Ар | самин |

4) Прибор с БП как газоопределитель при работе в периодическом режиме предназначен для измерения с помощью ТИ массовых концентраций следующих вредных «промышленных» веществ:

| акролеин | диэтиламин | толуол |
| --- | --- | --- |
| аммиак | диэтиловый эфир | трихлорэтилен |
| арсин | изопентан | уайт-спирит |
| ацетилен | изобутан | углеводороды |
| ацетон | изопропанол | нефть |
| аэрозоли масла | керосин | углерод |
| бензин | кислород | четыреххлористого-бензол |
| этилмеркаптан | ксилол | уксусная кислота |
| бромистый водород | метанол | фенол |
| бутан | метилмеркаптан | формальдегид |
| бутанол | нитроглицерин | фосфин |
| гексан | озон | фтористый водород |
| гидразин | оксид углерода | фурфурол |
| дизельное топливо | пропанбутан | хлор |
| диметиламин | пропан | хлорбензол |
| дихлорэтан | пары ртути | хлороформ |
| децилин | сероводород | хлористый водород |
| диоксид азота | сольвент | цианистый водород, |
| диоксид серы | стирол | этанол |
| диоксид углерода | суммы оксидов азота |  |

5) При измерении концентрации вредных веществ с помощью БИ в воздухе рабочей зоны предел основной относительной погрешности 8Би, не более ± 25%.

6) Погрешность измерения концентрации вредных веществ с помощью ТИ определяется погрешностью используемых ТИ, не превышает ± 25%.

7) Время выхода на рабочий режим, не более 10 мин.

8) Объем воздуха, прокачиваемый через ТИ, дм:

·    в периодическом режиме от 0,1 до 9,9;

·    в непрерывном режиме от 1 до 99.

9) Температура ТИ в термостате при температуре окружающей среды от минус 
10°С до 12°С находится в пределах от 15°С до 25°С.

10) Время непрерывной работы от блока аккумуляторов от 4ч до 6ч;

11) Питание прибора осуществляется:

·    от блока аккумуляторов напряжением (12±2,0)В постоянного тока;

·    от бортовой сети напряжением (12+ -2)В постоянного тока;

·    от сети переменного тока напряжением (220.33 )В и (50±1)Гц через зарядно-питающее устройство.

12) Масса прибора в упаковке (кейсе) не более 5,00кг; в том числе:

·    блок пробоотбора 0,55 кг;

·    блок управления 3,00 кг;

·    пневмоэлектрокабель 0,25 кг;

·    блок измерительного 0,60 кг;

13) Межповерочный интервал 1 год;

14) Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

| Условия эксплуатации прибора |
| --- |
| температура, °С | от минус 10 до 40 |
| относительная влажность, % | до 80 |
| атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 84-106,7 (630-800) |
| содержание пыли, мг/м3, не более | 10 |

| Состав прибора УПГК-ЛИМБ-ГО |
| --- |
| Обозначение составных частей | Наименование составных частей | Количество, шт. |
| СДКШ.421243.006 | Блок управления (БУ) |  |
| СДКШ.413441.001 | Блок измерительный (БИ) | 1 |
| СДКШ.418311.002 | Блок пробоотбора (БП) | 1 |
| СДКШ.418381.001 | Пневмоэлектрокабель | 1 |
| СДКШ.413985.006 | Упаковка прибора (кейс) | 1 |
| СДКШ.413983.002 | Комплект ЗИП | 1 |
| СДКШ.413985.002 | Упаковка ЗИП | 1 |
| СДКШ.413985.003 | Упаковка | 1 |
| СДКШ.413481.006 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| СДКШ.413481.006 ФО | Формуляр | 1 |

| Составные части комплекта ЗИП |
| --- |
| Обозначение составных частей | Наименование составных частей | Количество, шт. |
| СДКШ.436531.002 | Зарядно-питающее устройство (ЗПУ) | 1 |
| СДКШ.418381.002 | Кабель К1 | 1 |
| СДКШ.418381.003 | Кабель К2 | 1 |
| СДКШ.716561.001 | Вставка с одним кольцом | 1 |
| СДКШ.716561.002 | Вставка с двумя кольцами | 1 |
| СДКШ.716561.003 | Вставка с тремя кольцами | 1 |
| СДКШ.716561.004 | Вставка с четырьмя кольцами | 1 |
|  | Трубки индикаторные |  |

Примечания:

1. Кабель К2, комплект ТИ в базовый вариант не входят, их поставка согласовывается дополнительно.

2. Конкретный перечень ТИ определяется потребителем.

Пчелка – Р

Комплект "Пчелка-Р" предназначен для экспресс-контроля химических загрязнений окружающей среды (воздуха, воды, почвы) по следующим основным направлениям:

- экспресс-анализ загрязнений воздуха на 12 основных компонентов-загрязнителей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.014 с помощью индикаторных трубок (150 анализов);

- экспресс-анализ загрязнений воды (питьевой, природной, сточной) и водных сред (эмульсий, суспензий) на 6 основных компонентов-загрязнителей с помощью тестов (600 анализов);

- экспресс-анализ загрязнений в почвенных образцах и сыпучих средах (порошках, солях неизвестного происхождения и т.п.) по их водным вытяжкам с помощью тестов;

- экспресс-анализ сельхозпродуктов, соков овощей и фруктов с помощью нитрат-теста.

Комплект позволяет провести первичный экспресс-контроль загрязненности объектов окружающей среды без использования дополнительного и электропотребляющего оборудования в лабораторных, производственных, складских помещениях, труднодоступных местах, а также в полевых условиях.

Комплект успешно используется при аттестации рабочих мест и санитарном контроле воздуха рабочей зоны.

Комплект особенно полезен для получения сигнальной информации в условиях аварий, при чрезвычайных ситуациях, при технологическом контроле утечек опасных сред, а также при химическом контроле в местах выброса АХОВ.

Эффективно применение комплекта для предварительной оценки состава воздуха, газовых сред, промышленных выбросов, связанной с защитой здоровья населения и охраной окружающей среды.

Состав комплекта:

1. Паспорт и методическая документация;

2. Трубки индикаторные в упаковке с контрольной шкалой и сертификатом;

3. Портативный насос-пробоотборник (аспиратор) НП-3М с паспортом и

сертификатом;

4. Тесты для сигнального контроля загрязненности воды и почвенных вытяжек;

5. Комплект оборудования, инструментов и приспособлений;

6. Жесткий переносной корпус-укладка (вес набора - не более 3 кг).

По заказу потребителя в состав комплекта дополнительно может быть включено средство для обогрева ТИ (при работах в условиях пониженной температуры окружающей среды).
 	Технические характеристики:

Габаритные размеры набора - не более (мм) - 400х300х80;

Масса набора - не более (кг) - 3;

Основные характеристики набора при контроле загрязненности воздуха с помощью индикаторных трубок приведены в таблице "Характеристики индикаторных трубок..."

Основные характеристики набора при контроле загрязненности воды (водных растворов, почвенных вытяжек) с помощью тестов, приведены в таблице: "Тесты…"

Рабочие параметры окружающей среды при применении индикаторных средств:

температура воздуха - от 15 до 30 С;

относительная влажность воздуха, % - от 30 до 80;

атмосферное давление, мм рт.ст. - от 680 до 780;

кПа - от 90,6 до104;

температура воды (для тестов) - от 5 до 50 С;

Примечания: ТИ и тесты могут применяться для качественного определения и при других параметрах окружающей среды (t воздуха 0 - 50 С, t0 воды  - 70 С).

Габаритные размеры набора могут быть изменены без потери качественных характеристик.
 
Ориентировочная цена 19 000 руб.

# Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

1 - ручной насос; 2 - насадка к насосу; 3 - защитные колпачки; 4 - противодымные фильтры; 5 - патроны грелки; 6 - электрический фонарь; 7 - грелка; 8 - штырь; 9 - лопаточка; 10 - бумажные кассеты с индикаторными трубками.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначен для определения в воздухе, на местности и на технике ОВ-зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а также паров V-газов в воздухе. Прибор состоит из корпуса и размещенных в нем насоса, бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадки к насосу, защитных колпачков, грелки и патронов к ней, электрофонаря. Кроме того, в комплект прибора входят лопатка, инструкция - памятка, по определению зарина, зомана, VX - газов и инструкции по эксплуатации прибора.

Для переноски прибора имеется плечевой ремень с тесьмой, вес прибора около 2,3 кг.

Принцип работы ВПХР заключается в следующем: при прокачивании через индикаторные трубки анализируемого воздуха, в случае наличия отравляющих веществ (ОВ), происходит изменение окраски наполнителя трубок, по которому приблизительно определяют концентрацию ОВ.

Ручной насос - поршневой, применяется для прокачивания исследуемого воздуха через индикатор трубки. При 50 качаниях насоса в мин. через индикаторную трубку проходят 1,8 - 2 л. воздуха. Насос состоит из головки, цилиндра, штока, рукоятки штока. Насос помещается в металлической трубе, вмонтированной в корпус прибора. Внутри трубы имеется пружина, предназначенная для выталкивания насоса при открывании защелки. Насос вкладывается в трубу рукояткой штока наружу. В головке насоса размещены: нож для надреза концов индикаторных трубок и гнездо для установки индикаторной трубки. На торце головки имеются два глухих отверстия для обламывания концов трубок. Кроме того, в головке размещены: резиновый клапан и седло клапана. Для обеспечения герметичности соединения головки с клапановым устройством предусмотрены резиновые прокладки. В цилиндр насоса впрессовано направляющее кольцо с 4 - мя отверстиями для выхода при обратном входе насоса. На шток насоса надета резиновая манжета, закрепляемая втулкой.

В рукоятке штока размещены: ампуловскрыватель и сердечник. Ампуловскрыватель служит для разбивания ампул, имеющихся в индикаторных трубках. Сердечник фиксирует ампуловскрывателя, три зеленые полоски индикаторной трубки с темя зелеными кольцами, красная полоса с точкой индикаторной трубки с одним красным кольцом и точкой.

Насадка к насосу предназначена для работы с приборами в дыму, при определении ОВ на почве, вооружении, технике и в сыпучих материалах. Корпус насадки имеет четыре прорези и соединен с воронкой. В корпус насадки вставлен стеклянный цилиндр. По резьбе основания воронки свободно движется специальная гайка с укрепленным на ней откидным прижимным кольцом. Для фиксации прижимного кольца в нужном положении служит защелка. Герметизация соединения стеклянного цилиндра с корпусом насадки с насосом достигается двумя резиновыми прокладками.

Противодымные фильтры - состоят из одного слоя фильтрующего материала и нескольких слоев капроновой ткани. Фильтры используются для определения ОВ в дыму или в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также для определения ОВ из почвы или сыпучих материалов. При длительном хранении приборов фильтры находятся в чехле из полиэтиленовой пленки. При эксплуатации чехол снимают.

Защитные колпачки для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения ОВ, изготавливаются из полиэтилена и имеют отверстия для прохода воздуха.

Электрофонарь - применяется для наблюдения в ночное время за изменением окраски индикаторных трубок. Состоит из корпуса, головки и элемента, установленного в спец. обойму. Фонарь включается при повороте головки фонаря вправо. При повороте головки влево фонарь выключается.

Грелка - служит для подогрева трубок при определении ОВ при пониженной температуре окружающего воздуха (от - 40 до +50 С). Грелка состоит из корпуса и патронов. Корпус грелки представляет собой пластмассовый корпус с ввинчивающейся крышкой. Внутри корпуса установлен сердечник. Снаружи корпус имеет две бобышки, в отверстия которых помещен штырь, фиксированный пружиной. Патрон грелки состоит из металлической гильзы, ампулы с раствором и пластмассового колпачка. На дно гильзы насыпан порошок магния, закрытый сверху прокладкой из фильтровальной бумаги. И такой же бумагой обложена внутренняя боковая поверхность патрона. Между ампулой и торцевой внутренней поверхностью пластмассового колпачка вложены тампон из гигроскопической ваты и металлическая сетка. Пластмассовый колпачок имеет центральное отверстие, закрытое у неиспользованных патронов пленкой. В это отверстие вводится штырь для разбивания ампулы с раствором в момент использования патрона.

В комплект прибора входят 10 патронов (кассета рассчитана на 15 патронов, поэтому прибор может комплектоваться 15-ю патронами грелки), расположенных в спец. кассете. В зависимости от температуры окружающей среды в течение первых 3 мин. с момента разбивания ампулы патрона температура в грелке достигает +35 -85 С и по истечении 7 мин. должна быть не ниже +20 С, при -20 С достигает +85 и по истечении 7 мин. должна быть не ниже +30 С, температура в грелке до +15 С сохраняется в течение 15 - 20 мин.

Индикаторные трубки предназначены для определения ОВ и представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. На верхней части индикаторной трубки нанесена условная маркировка, показывающая, для обнаружения какого ОВ она предназначена:

ИТ - 44 красное кольцо и красная точка - для определения фосфорорганических ОВ (ФОВ) - зарина, зомана, V-газов;

ИТ - 45 три зеленых кольца - для определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана;

ИТ - 36 одно желтое кольцо - для определения иприта.

Десять индикаторных трубок (ИТ) с одинаковой маркировкой размещаются в бумажной кассете. На лицевой стороне кассеты имеется колориметрический цветной эталон, краткие указания о порядке работы с индикаторной трубкой, дата изготовления и гарантийный срок годности.

Работа с ВПХР

В начале работы с ВПХР  необходимо проверить его комплектность, исправность насоса, пригодность ИТ и др. Кассета с ИТ размещается так, чтобы вверху находились трубки с красным кольцом и точкой, затем - трубки с тремя зелеными кольцами и внизу - трубки с желтым кольцом.

В походном положении ВПХР носят на левом боку и закрепляют тесьмой вокруг пояса. При работе прибор передвигается вперед.

При подозрении на наличие в воздухе ОВ надевают противогаз и исследуют воздух с помощью индикаторных трубок. Исследование проводят сначала трубками с красным кольцом и точкой, затем трубками с тремя зелеными кольцами и в последнюю очередь - с желтым кольцом.

Для того, чтобы вскрыть индикаторную трубку, необходимо взять насос в левую руку, а трубку в правую, сделать надрез обоих концов трубки с помощью ножа, расположенного в головке насоса, и обломить надрезанные концы с помощью специальных углублений, имеющихся на головке насоса.

Ампулы в индикаторной трубке разбиваются с помощью штырей ампуловскрывателя, расположенного в торце ручки насоса. При этом необходимо использовать ампуловскрыватель, соответствующий маркировке индикаторной трубки.

При работе с трубками, маркированными красным кольцом и точкой, вначале определяют наличие опасных концентраций фосфорорганических ОВ (ФОВ), а при получении отрицательного результата - безопасных.

Определение ОВ в воздухе

При подозрении на наличие в воздухе ОВ надевают противогаз и исследуют воздух с помощью индикаторных трубок. Исследование проводят сначала трубками с красным кольцом и точкой, затем трубками с тремя зелеными кольцами и, наконец, трубкой с желтым кольцом. Вскрывают индикаторной трубкой в таком порядке: берут насос в левую руку, а трубку в правую; делают надрез конца трубки с помощью ножа, расположенного в торце насоса; вставляют надрезанный конец трубки в одно из углублений и обламывают его, нажав на трубку в сторону, противоположную надрезу. Таким же образом вскрывают трубку с другого конца.

Вскрытую трубку вставляют в отверстие ампуловскрывателя с такой же маркировкой так, чтобы штырь вошел в нее до упора в ампулу; берут трубку пальцами на расстоянии около 1 см от маркированной поверхности ампуловскрывателя (противоположный конец ее в избежание пореза руки не должен упираться в ладонь) и вращательным движением с одновременным надавливанием на трубку вдоль ее оси разбивают ампулу штырь, затем вынимают трубку из ампуловскрывателя и, взявшись за ее маркированный конец, резко встряхивают, чтобы реактив из разбитой ампулы попал на наполнитель трубки.

Порядок работы с индикаторными трубками с красным кольцом и точкой

Сущность определения ОВ с помощью этих трубок заключается в сравнении времени, в течение которого сохраняется красная окраска контрольной и опытной трубок. Если в опытной трубке красный цвет сохраняется дольше, чем в контрольной, значит, в воздухе обнаружено ОВ нервно-паралитического действия (зарин или зоман). Для определения ОВ в опасных концентрациях необходимо:

- открыть прибор, взять две трубки и поместить их в штатив;

- вынуть насос;

- вскрыть трубки и разбить верхние ампулы ампуловскрывателем (с соответствующей маркировкой), трубки встряхнуть;

- одну из трубок (опытную) вставить немаркированным концом в насос и для просасывания воздуха сделать 5 - 6 качаний насосом;

- вынуть опытную трубку из насоса и ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок, одновременно их встряхнуть;

- наблюдать за изменением окраски контрольной и опытной трубок от красной до желтой.

К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на наличие ОВ в анализируемом воздухе (зарина, зомана) в опасных концентрациях.

Если же в опытной трубке на наполнителе появился желтый цвет одновременно с желтым цветом на наполнителе в контрольной трубке, то ОВ отсутствует или имеется в воздухе с концентрацией, меньшей чувствительности трубки.

При определении ОВ в малоопасных концентрациях порядок работы с трубками такой же, только при просасывании воздуха делается 30 - 40 полных качаний и через 2 - 3 минуты разбиваются нижние ампулы обеих трубок. Положительные результаты показаний свидетельствуют о наличии ОВ в малоопасных концентрациях (при условии: если ранее проведено определение ОВ в опасных концентрациях). Отсутствие показаний ОВ в трубке может служить основанием для снятия противогаза.

Если желтая окраска в трубках образуется сразу после разбивания ампул, то это свидетельствует о наличии в воздухе паров кислых веществ.

В таком случае определение ОВ необходимо производить с использованием противодымного фильтра, т.е. так же, как при работе в дыму. Эту неспецифичность трубок можно использовать при определении таких аварийно - химически опасных веществ, как хлор, аммиак, окислы азота и др.

Порядок работы с индикаторными трубками с тремя зелеными кольцами

Вскрыть трубку, разбить ампулу, сделать 10 - 15 качаний насосом, сравнить окраску наполнителя трубки с окраской эталона на кассете.

Порядок работы с индикаторными трубками с одним желтым кольцом

Вскрыть трубку, вставить насос, сделать 60 качаний насосом, вынуть трубу и через 1 минуту сравнить окраску наполнителя с эталоном на кассете.

Определение ОВ на местности, технике и вооружении

Открыть крышку прибора и вынуть насос; достать индикаторную трубку, вскрыть ее и вставить в головку насоса; навернуть на насос насадку, оставив откинутым прижимное кольцо; надеть на воронку насадки защитный колпачок, приложить насадку защитным колпачком к зараженной поверхности так, чтобы воронка покрывала участок с наиболее резко выраженными признаками заражения; прокачать через индикаторную трубку воздух; снять насадку с насоса; выбросить из нее колпачок, убрать насадку в прибор; вынуть из насоса трубку и завершить определение ОВ.

Определение ОВ в дыму

Для определения ОВ в дыму необходимо: достать из прибора насос и вставить в него трубку на предполагаемое ОВ; взять из прибора насадку и, закрепив в ней противодымный фильтр, плотно навернуть ее на резьбу головки насоса; провести определение, как указано на этикетке кассеты; снять насадку с насоса, вынуть противодымный фильтр, убрать насадку в прибор, вынуть из насоса индикаторную трубку и определить ОВ.

Определение ОВ в почве и сыпучих материалах

Подготовить прибор аналогично тому, как и для определения ОВ на различных поверхностях объекта (технике, вооружении), затем снять с прибора лопатку, отобрать ею пробу грунта или сыпучего материала в наиболее зараженном месте, насыпать его в воронку насоса, наполнить ее до краев; накрыть воронку противодымным фильтром и закрепить фильтр.

Дальнейшее определение проводится в таком же порядке, как и определение ОВ в различных поверхностях. Защитные колпачки противодымный фильтр после определения выбрасываются.

Определение ОВ в воздухе при низких температурах (от -40 С до +10 С)

При определении фосфорорганических ОВ необходимо: подготовить грелку к работе, вставить в нее две трубки, маркированные красным кольцом и красной точкой, для оттаивания в них ампул. После оттаивания ампул трубки немедленно вынуть из грелки и поместить в штатив, затем произвести определение фосфорорганических ОВ, как это делается для определения ОВ в больших концентрациях. После этого одновременно подогреть обе трубки в грелке в течение 1 минуты, разбить в них нижние ампулы и закончить определение обычным порядком.

Для определения малых концентраций фосфорорганических ОВ следует действовать аналогично. Однако выдержку трубок после прососа воздуха производить, как обычно, 2 - 3 минуты, из них 1 минуту в грелке. Необходимо избегать перегрева трубок, чтобы не вывести их из строя. В случае сомнительных показаний ОВ при низких температурах определение производят с подогревом трубки в течение 1 мин. после прососа воздуха.

Трубки, маркированные желтым кольцом, после прососа воздуха следует подогревать в грелке в течение 2 минут. После этого наблюдают окраску наполнителя.

# Войсковой автоматический 
газосигнализатор ГСА-3М

Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3М предназначен для:

- обнаружения в воздухе специальных веществ (СВ) и сильнодействующих

ядовитых веществ (СДЯВ), таких как хлор и аммиак;

- автоматического светового и звукового оповещений об опасности.

Состав прибора:

- блок индикации;

- блок питания;

- ремень;

- жгут.

| Технические характеристики |
| --- |
| время выхода на рабочий режим | не более 2 мин. |
| время подготовки к работе | не более 10 мин. |
| быстродействие по парам СВ при пороговых концентрациях | не более 5 с |
| последействие при пороговых концентрациях СВ | не более 30 с |
| последействие по парам СВ при больших концентрациях | не более 2 с |
| быстродействие по парам АХОВ | не более 2 мин. |
| последействие по парам АХОВ | не более 5 мин. |
| электропитание | от аккумуляторной батареи 4НЛЦ-09 3,6 В, или бортовой сети постоянного тока с напряжением 12В и 27В |
| время непрерывной работы от аккумуляторной батареи 4НЛЦ-09 | не менее: -в НКУ 24 ч, -при минус 40°C 2 ч; |
| диапазон рабочих температур: | -нестойкие СВ от минус 40°С до +50°С, -стойкие СВ от минус 15°С до +50°С, -АХОВ от минус 20°С до +50°С; |
| средний срок службы | 10 лет |
| масса | 1,01 кг. |