Рентгенметр ДП-2

Рентгенметр ДП-2 предназначен для измерения мощностей доз гамма-излучения  в полевых условиях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

1. Рентгенметр ДП-2 обеспечивает измерение мощностей доз гамма - излучения в диапазоне от 0 до 200 р/ч. Весь диапазон разбит на 3 поддиапазона: 1-й поддиапазон от 0 до 2 р/ч; 2-й поддиапазон от 0 до 20 р/ч; 3-й поддиапазон от 0 до 200 р/ч-
           2. Отсчет измеряемой мощности дозы гамма-излучения производится по шкале измерительного прибора непосредственно в рентгенах в час.

3. При нормальных климатических условиях погрешность рентгенметра на всех поддиапазонах не превышает ±10%i от полного значения шкалы каждого поддиапазона (± 2 малых деления шкалы).
Примечание: Под нормальными климатическими условиями понимается обстановка, при которой температура окружающего прибор воздуха находится в пределах 20+5°С, давление атмосферного воздуха 750+. 30 мм. рт. ст. и относительная влажность равна 65+15%'.
          4.    Рентгенметр работоспособен в интервале температур от40°С до -f-50°C и относительной влажности до 98% при нормальном давлении и температуре -f-20°G.
           5.    Рентгенметр выдерживает перевозку и хранение при предельных температурах 40°С и +60оС и при установлении рабочей температуры восстанавливает свои параметры.
          6.    Погрешность измерения при крайних рабочих температурах (40°С. +50°С) не превышает ±20% от полного значения шкалы каждого поддиапазона (±4 малых деления шкалы).
          7.    Прибор водо-брызгозащищен и допускает кратковременное (до 10 минут) погружение в воду на глубину не более 0,5 метра, а также пребывание под дождем.
          8.    Контроль работоспособности прибора производится с помощью внутреннего радиоактивного препарата,
          9.    Питание прибора осуществляется от одного сухого элемента 1.6-ПМЦ-У-8.
          10.    Продолжительность непрерывной    работы прибора   от одного элемента 1,6-ПМЦ-У-8 при напряжении 1,6-0,2 вольта при температуре +20° не менее 60 часов.  При этом погрешность измерений остается в пределах, указанных в гл. II, п. 3 настоящей инструкции.

11.    Для питания лампочки подсвета шкалы прибора применен один элемент типа КБ.
          12.    Прибор обслуживается одним оператором.
          13.    Вес прибора около 3,5 кг.
          14.    Габаритные размеры 240X130X170 мм.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  ПРИБОРА

На электроды   ионизационной   камеры   подается высокое напряжение от блока питания прибора. В цепь камеры включено высокомегомное сопротивление.
         При отсутствии облучения ток в цепи ионизационной камеры отсутствует.
         Под воздействием гамма-излучения воздух в камере ионизируется и в цепи камеры возникает ионизационный ток, пропорциональный мощности дозы, который, проходя по высокомегомному сопротивлению, создает на нем падение напряжения. Это падение напряжения измеряется с помощью усилителя постоянного тока. На выходе усилителя включен микроамперметр.
Показания микроамперметра пропорциональны ионизационному току, а, следовательно, пропорциональны измеряемой мощности дозы гамма-излучения.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ

1. Подготовка прибора к работе

1.    Поставить переключатель в положение «Выкл.».
          2.    Отвинтить винт, крепящий крышку отсека питания.
          3.    Вставить в отсек элемент 1,6-ПМЦ-У-8 и подключить его согласно гравировке полярности к клеммам.
          4.    Закрыть отсек   питания   крышкой и закрепить винтом.
          5.    Ручку переключателя поставить в положение «Контроль нуля».
          6.    Ручкой «Установка нуля» совместить стрелку с нулевым делением на шкале.
          7.    Ручку переключателя поставить в положение 2 р/ч. При этом допускается отклонение стрелки прибора до одного малого деления шкалы (при отсутствии облучения).
          8.    Нажать кнопку контрольного препарата («Препарат»). При этом стрелка прибора должна отклониться 
до контрольного деления, указанного в паспорте, с точностью +2 деления.
          Прибор готов к работе.

2. Измерение мощности дозы

1.    Подготовить прибор к работе, как указано в § I.
          2.    По мере продвижения по местности следить за стрелкой прибора. При наличии излучения стрелка прибора должна отклониться и показать измеряемую мощность дозы.
          3.    При зашкаливании стрелки переключить прибор на более грубый поддиапазон «20 р/ч», а затем-«200  р/ч».
          4.    Первые полчаса работы проверять установку нуля каждые 10 минут. В дальнейшем установку нуля проверять через каждые полчаса.
          5.    При работе в ночных условиях для освещения шкалы прибора нажать кнопку «Подсвет».

Рентгенметр ДП-5В

Измеритель мощности (рентгенометр) ДП-5В предназначен для измерения уровней гамма-радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях блок детектирования прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Прибор обеспечивает требуемые характеристики после 1 минуты самопрогрева.
Диапазон измерения по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч в диапазоне энергий от 0,084 МэВ до 1,25 МэВ. Прибор имеет шесть поддиапазонов измерений.

Отсчет показаний производится по шкале с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы от нуля до первой значащей цифры являются нерабочими. Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

| Поддиапазоны | Положение ручки переключателя | Шкала | Единица измерения | Пределы измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0 - 200 | Р/ч | 5 - 200 |
| 2 | х 1000 | 0 - 5 | мР/ч | 500 - 5000 |
| 3 | х 100 | 0 - 5 | мР/ч | 50 - 500 |
| 4 | х 10 | 0 - 5 | мР/ч | 5 - 50 |
| 5 | х 1 | 0 - 5 | мР/ч | 0,5 - 5 |
| 6 | х 0,1 | 0 - 5 | мР/ч | 0,05 - 0,5 |

Время установления показаний на разных поддиапазонах - неодинаково, что оказывает влияние на мощность измерений. Чем ниже уровни радиации, тем больше время измерения. Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого. Звуковая индикация прослушивается с помощью головных телефонов, которые подсоединяют к измерителю мощности дозы. При обнаружении радиоактивного заражения в телефонах прослушиваются щелчки, причем их частота увеличивается с увеличением мощности гамма - излучений. Прибор работает в интервале температур от - 500 до 500 С при относительной влажности 65  15%. При температуре около + 200 С допустима более высокая относительная влажность - до 98%. Прибор не имеет “обратного хода” стрелки микроамперметра при перегрузочных облучениях до 300 р/ч на 1 - 111 поддиапазонах и до 50 р/ч на IV - VI поддиапазонах.

Питание осуществляется от двух элементов А - 336 “СВЕТ” (третий элемент используется для питания лампочек освещения шкалы прибора), обеспечивающих непрерывную работу прибора в течение 40 часов. При необходимости для питания прибора можно использовать внешние источники постоянного тока напряжением 12 В и 24 В. Для подключения их к приборам в комплекте имеется делитель напряжения. Масса прибора с элементами питания около 3,2 кг, а полного комплекта в укладочном ящике - 8,2 кг.

Прибор состоит из следующих основных частей: измерительный пульт, зонд с гибким кабелем, головные телефоны, удлинительная штанга, делитель напряжения, комплект запасного имущества и укладочный ящик.

На измерительном пульте размещены:

- измерительный прибор (микроамперметр);

- переключатель диапазонов (8 положений);

- выключатель освещения шкалы;

- кнопка сброса показаний;

- розетка для подключения головных телефонов;

- отсек питания.

Зонд прибора представляет собой стальной цилиндр, в котором размещены детекторы излучений, в качестве которых используются галогенные счетчики типов СТС - 5 и СИ - ЗБГ. На корпусе зонда смонтирован вращающийся цилиндрический экран, имеющий 3 положения: “К”, “Б” и “Г”.

Подготовка прибора ДП - 5В к работе

Извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, произвести внешний осмотр прибора и пристегнуть к футляру ремни и подключить источники питания, соблюдая полярность. Поставить ручку переключателя поддиапазонов против черного треугольника (контроль режима).

Стрелка должна установиться в режимном секторе, если этого не произойдет, проверить годность источников питания.

Работоспособность прибора проверяется на всех поддиапазонах, исключая поддиапазон 200, с помощью контрольного источника Б - 8, укрепленного в углублении на экране зонда. Для этого ставят поворотный экран зонда детектора в положение “К”, подключают головные телефоны, ручку переключателя поддиапазонов последовательно переводят во все положения от х 1000 до х 0.1. Если прибор работоспособен, в телефоне будут слышны щелчки. При этом на пятом и шестом поддиапазона (положение переключателя х 1, х 0,1) стрелка прибора должна зашкаливать, а на четвертом - отклоняться вправо. Показания прибора на поддиапазоне х 10 сверяют с формулярными данными при последней проверке градуировки прибора. Если показания совпадают, прибор можно использовать.
          Поставить экран зонда в положение “Г”, нажать кнопку “СБРОС” (при этом стрелка прибора устанавливается на нулевую отметку шкалы), ручку переключателя поддиапазонов установить против черного треугольника.

Порядок измерения уровней радиации на местности

Экран зонда ставится в положение “Г”. Зонд на вытянутой в сторону руке упорами вниз удерживается на высоте 0,7 - 1 м от земли, переключатель поддиапазонов последовательно ставится в положение 200, х 1000, х 100 и далее, пока стрелка микроамперметра не отклонится и не остановится в пределах шкалы. Показания стрелки умножается на соответствующий коэффициент поддиапазона.
         Зонд прибора при измерениях уровней радиации может находиться и в чехле прибора, но тогда показания надо умножить на коэффициент экранизации тела, равный 1,2.

Порядок измерения степени радиоактивной зараженности объектов

Измерение, как правило, производится на незараженной местности или в местах, где внешний гамма - фон не превышает предельно допустимого заражения объекта более чем в три раза.

Гамма - фон измеряется на расстоянии 15 - 20 м от зараженных объектов аналогично измерению уровней радиации на местности. Степень радиоактивной зараженности поверхности тела человека, а также сельскохозяйственных животных, техники, транспорта, продовольствия и воды определяют путем измерения мощности дозы гамма излучения на расстоянии 1 - 1,5 см от этих объектов. Экран зонда при этом находится в положении “Г”. Зонд подносят к объекту стороной, на которой расположены два упора. Медленно перемещая зонд над поверхностью объекта, определяют место максимального заражения по наибольшей частоте щелчков в головных телефонах или по максимальному показанию микроамперметра. Затем зонд устанавливают упорами к поверхности на высоте 1 - 1,5 см, и после остановки стрелки снимают показания прибора. Полученные данные сравнивают с величиной гамма - фона. Если они более гамма - фона, определяется величина радиоактивного заражения объекта: из значения измеренной мощности вычитается величина гамма - фона, которая предварительно делится на коэффициент, учитывающий экранирующее действие контролируемого объекта. Эти коэффициенты равны:

для человека  - 1,2;
          для бронированной техники - 2;
          для автотранспорта  - 1,5.

Для обнаружения бета - зараженности объекта экран зонда прибора устанавливается в положение “Б”. Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазон по сравнению с показаниями по гамма - излучению свидетельствует о наличии бета - излучения, а следовательно, о заражении обследуемого объекта бета - , гамма - радиоактивными веществами. При измерении зараженности жидких и сыпучих веществ на зонд прибора надевается чехол из полиэтиленовой пленки для предохранения его от загрязнения радиоактивными веществами.

ДКГ-РМ1621

Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-РМ1621 
         Назначение: измерение индивидуальной эквивалентной дозы и мощности дозы рентгеновского и гамма излучений Hp(10).

Форма представления информации: цифровая индикация; звуковая сигнализация 
Энергетический диапазон: 10кэВ...20МэВ 
Пределы измерения: 0,1мкЗв/ч...100 Зв/ч (МЭД РМ1621); 0,1мкЗв/ч...1 Звч (МЭД РМ1621А); 1мкЗв...9,99 Зв (ЭД) 
Диапазон установки порогов: звуковая сигнализация при превышении порогов по дозе и/или мощности дозы 
Технические характеристики: запоминание и передача в ПК истории работы с использованием адаптера ИК канала связи 
Питание, потребляемая мощность: элементы питания АА 
Исполнение: пылевлагозащищенное: IP67 
Условия эксплуатации: -40…+60°С 
Конструкция: индивидуальный прибор 
Габаритные размеры, мм: 87х72х35 
Масса, кг: 0,15
Ориентировочная цена за штуку 14000-16000 р.

Дозиметр ДКГ-03Д «Грач»

Дозиметр ДКГ-03Д «Грач»

Высокочувствительный недорогой дозиметр, удобный для проведения радиационных обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала измерений и постоянно уточняются.

Процесс измерения можно прервать при достижении необходимой погрешности.

Благодаря звуковым сигналам с частотой, пропорциональной мощности дозы, прибор также удобен для оценки радиационной обстановки.

Назначение:

измерение мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-излучения;
измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-излучения (дозы оператора).

Свойства:

- независимый перезапуск измерения мощности дозы и дозы;

- непрерывное измерение с постоянным уточнением результата;

- оценка радиационной обстановки звуковыми сигналами (щелчками), частота которой пропорциональна мощности дозы;

- результат измерения с любой необходимой статистической погрешностью;

- быстрый автоматический перезапуск прибора при изменении мощности дозы более чем 3,4у;

- индикация статистической погрешности в процессе измерения;

- индикация единицы измерения;

- подсветка табло;

- карманный размер;

- высокая чувствительность;

- возможность работы с головным телефоном.

Технические характеристики:

| Детектор | газоразрядный счетчик (по чувствительности эквивалентен 3шт. СБМ-20) |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: |  |
| мощности дозы Н*(10) | 0,1 мкЗв/ч 1,0 мЗв/ч |
| дозы Н*(10) | 1,0 мкЗв 100 Зв |
| Диапазон энергий гамма-излучения, | 0,05 3,0 МэВ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения | ±[15+2,5/Н *(10)]%, где Н*(10) измеренное значение, мкЗв/ч(мкЗв) |
| Чувствительность | 20000 имп/мкЗв |
| Энергетическая зависимость чувствительности (относительно эффективной энергии 0,662 кэВ) | не более 25% |
| Время выхода на рабочий режим | 5 сек |
| Диапазон рабочих температур | -20 +50 °C |
| Питание | 2 элемента по 1,5В типа АА |
| Время непрерывной работы с одним комплектом батарей, не менее | 200 часов |
| Габаритные размеры | 111Ч28Ч73 мм |
| Вес, не более | 0,2 кг |

Индивидуальный дозиметр  ДКГ-05Д

Прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагрузки на персонал. Дозиметр ДКГ-05Д выиграл тендер на поставку в составе автоматизированных систем индивидуального дозконтроля (АСИДК) на все российские АЭС.

Назначение:

- измерение текущего индивидуального эквивалента дозы Hp(10)
- измерение мощности индивидуального эквивалента дозы Hp(10)

Свойства:

Прошел испытания в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 61526 «Прямопоказывающие дозиметры индивидуальной эквивалентной дозы (мощности дозы), запоминание в энергонезависимой памяти до 1900 историй накопления дозы, двусторонняя инфракрасная связь со считывающим устройством либо с IRDA портом компьютера, выключение, очистка памяти, настройка осуществляются программно через считывающее устройство, персонал без права доступа не может вмешаться в работу дозиметра, плавная установка порогов по дозе и мощности дозы во всем диапазоне измерения

Комплект поставки:

Базовый комплект

- дозиметр ДКГ-05Д
          - руководство по эксплуатации
          - свидетельство о первичной поверке

| Детекторы | кремниевые полупроводниковые |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: |
| дозы Hp(10) | 0,001 1,5·104 мЗв |
| мощности дозы Hp(10) | 0,0001 1·104 мЗв/ч |
| Диапазон энергий | 0,05 3,0 МэВ |
| Звуковая и световая сигнализация: | превышения порогов по дозе превышения порогов по мощности дозы превышения пределов измерения разряда элементов питания |
| Звуковая сигнализация | 80 дБ на расстоянии 40 см |
| Световая сигнализация | мигающий светодиод |
| Время измерения мощности дозы | от 1 до 255 сек (уменьшается с ростом мощности дозы) |
| Память | 1900 результатов |
| Установка порогов в диапазоне | во всем диапазоне измерения с шагом 1 мкЗв/ч по МЭД и 1 мкЗв по дозе |
| Тип связи считывающего устройства с ПЭВМ |
| считывающее устройство УС-05 | RS-232 |
| считывающее устройство УС-05С | Ethernet |
| Обмен информацией дозиметра со считывающим устройством | инфракрасный канал |
| с индикацией результатов измерения | -20 ч +50 °C |
| с записью результатов измерения в энергонезависимую память без индикации | -30 ч +50 °C |
| Влажность | до 90 % при температуре +25 °С |
| Степень защиты | IP65 |
| Питание | встроенный никель-металл-гидридный аккумулятор |
| Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее | 100 часов |
| Габаритные размеры (вес) | 95Ч47Ч24(с клипсой 30) (90 г) |
| Конструктивное исполнение | герметичный корпус из ударопрочной пластмассы с клипсой для крепления в нагрудном кармане |

Описание работы

При работе в составе АСИДК предприятий с большим числом контролируемого персонала работа с дозиметром максимально автоматизирована: работник достает любой дозиметр из кассетного зарядного устройства, расположенного у входа в контролируемую зону, помещает его в считывающее устройство и набирает свой персональный код (табельный номер). Считывающее устройство передает код работника и номер дозиметра в компьютер. Программное обеспечение АСИДК проверяет код доступа работника, записывает номер дозиметра в ячейку работника и записывает разрешенную работнику дозу в память дозиметра как пороговое значение по дозе. При выходе из контролируемой зоны работник также помещает дозиметр в считывающее устройство. Доза, полученная работником, передается в компьютер. Если доза, полученная работником, превысила разрешенную дозу, то в компьютер передается 1900 результатов дозы из памяти дозиметра («история накопления дозы по времени»).

Для предприятий с небольшим числом контролируемого персонала эти работы выполняются дежурным дозиметристом.

Дозиметр-радиометр ДРБП-03

Комплект основных элементов дозиметра-радиометра "ДРПБ-03"

1 - Пульт, 2 - Блок детектирования БДБА-02, 3 - Блок детектирования БДГ-01, 4 - Штанга, 5 - Крышка-фильтр сплошная, 6 - Рабочая крышка (с секторными окнами), 7 - Зарядное устройство, 8 - Аккумулятор, 9 - Головные телефоны, 10 - Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации

Назначение ДРБП-03:

рабочее средство измерения эквивалентной дозы и мощности эквивалентной дозы ионизирующего фотонного излучения, а также плотности потока альфа-, бета- излучения.

Применение ДРБП-03:

- оперативный дозиметрический контроль радиационной  обстановки;

- исследование радиационных аномалий;

- составление радиационных карт местности;

- обнаружение загрязнения одежды, стен, полов и т.п.

| Основные технические характеристики ДРБП-03 |
| --- |
| Диапазон энергий регистрируемого ионизирующего фотонного излучения, МэВ | 0,053 |
| Диапазон энергий регистрируемого альфа-излучения | Pu-239 |
| бета-излучения, МэВ | 0,153,5 |
| Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч | 0,103x106 |
| Диапазон измерения эквивалентной дозы, мЗв | 0,01104 |
| Диапазон измерения плотности потока частиц, см-2с-1 | 0,10700 |
| Основная относительная погрешность измерения, % | ±15 |
| Напряжение питания (батарея типа “Корунд”, аккумулятор типа 7Д-0,125), В | 9 |
| Устойчивость и прочность к механическим воздействиям | V3 ГОСТ12997-84 |
| Рабочие условия эксплуатации прибора | -20 С…+50 С, 95% влажности при 35 С |
| Масса полного комплекта, кг | 3 |

Дозиметр-радиометр ДРБП-03 конструктивно выполнен в виде базового блока в металлическом корпусе со встроенными детекторами и набора выносных блоков детектирования. Прибор комплектуется удлинительной штангой и блоком зарядки аккумулятора.

Комплект ИД – 1

Комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 предназначен для измерения поглощенных доз гамма - нейтронного излучения в интервале температур - 500 до +500 С при относительной влажности воздуха до 98%.

Зарядное устройство предназначено для заряда конденсатора дозиметра.
Дозиметр обеспечивает измерение поглощенных доз гамма - нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад (1 рад. + 1,05 р) с мощностью дозы от 10 до 3660000 рад/ч. Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра и отградуированной в радах. Стабильность показаний дозиметров в течение 6 мес. эксплуатации обеспечивает измерение доз в пределах основной погрешности измерений. Зарядка дозиметров производится от зарядного устройства, имеющего возможность плавного измерения выходного напряжения в пределах от 180 до 250 В.

Комплект вибропрочен, ударопрочен, прочен при падении, может транспортироваться любым видом транспорта. Наработка комплекта составляет не менее 5000 ч., срок службы не менее 15 лет, технический ресурс - не менее 10000 час.

Размеры комплекта в футляре, дозиметра и зарядного устройства:
комплект в футляре  - 184 х 102 х 142 мм;
дозиметр с держателем - 19 х 128,5 мм;
зарядное устройство - 105 х 37 х 122 мм.
Масса комплекта в футляре, дозиметра и зарядного устройства:
комплект в футляре - 1500 гр.;
дозиметра  - 40 гр.;
зарядного устройства - 500 гр.
 
Устройство и работа комплекта и его составных частей

Для удобства пользования дозиметр конструктивно выполнен в форме авторучки и состоит из микроскопа, ионизационной камеры, электроскопа, конденсатора, корпуса и контактной группы.

Индивидуальные дозиметры позволяют с достаточной точностью определить полученную человеком поглощенную дозу гамма - нейтронного излучения.
Принцип работы дозиметра основан на следующем: при воздействии ионизирующего излучения на заряженный дозиметр в объеме ионизационной камеры возникает ионизационный ток, уменьшающий потенциал конденсатора и ионизационной камеры. Уменьшение потенциала пропорционально дозе облучения. Измеряя изменение потенциала, можно судить о полученной дозе. Измерение потенциала производится с помощью малогабаритного электроскопа, помещенного внутри ионизационной камеры. Отклонение подвижной системы электроскопа - платинированной нити - измеряется с помощью отсчетного микроскопа, со шкалой дозиметра зарядный потенциал ионизационной камеры выбран в пределах от 180 до 250 В.

Принцип работы зарядного устройства основан на следующем: при вращении ручки по часовой стрелке рычажный механизм создает давление на пьезоэлементы, которые деформируясь, создают на торцах разность потенциалов, приложенную таким образом, чтобы по центральному стержню подавался “плюс” на центральный электрод ионизационной камеры дозиметра, а по корпусу - “минус” на внешний электрод ионизационной камеры. Для ограничения выходного напряжения зарядного устройства параллельно пьезоэлементам подключен разрядник.

При эксплуатации для предупреждения механических повреждений комплекта необходимо:

- оберегать комплект от ударов, толчков, падений;

- при перевозке (переноске) приборы должны находиться в футляре;

- при транспортировании комплектов располагать их по возможности в передней части кузова;

- при работе защищать комплект от загрязнений и вредных климатических воздействий (дождя, снега, прямых солнечных лучей и т.п.)

После работы с комплектом необходимо его техническое обслуживание. При приведении дозиметра в рабочее состояние его следует зарядить. Порядок зарядки дозиметра:

- поверните ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

- вставьте дозиметр в зарядно - контактное гнездо зарядного устройства;

- направьте зарядное устройство зеркалом на внешний источник света;

- добейтесь максимального освещения шкалы поворотом зеркала;

- нажмите на дозиметр и, наблюдая в окуляр, поворачивайте ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не установится на 0, после этого выньте дозиметр из зарядно - контрольного гнезда;

- проверьте положение нити на свет - при вертикальном положении нити ее изображение должно быть на 0.

Дозиметр во время работы в поле действия ионизирующего излучения носят в кармане одежды. Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению изображения нити на шкале дозиметра дозу гамма - нейтронного излучения, полученную во время работы. Чтобы исключить влияние прогиба нити на показания дозиметра отсчет необходимо производить при вертикальном положении изображении нити.

# Индивидуальный дозиметр гамма и нейтронного излучения ИД - 0,2 (ДК 0,2)

# ИД-0,2 индивидуальный дозиметр гамма-излучения, позволяющий измерять накопленную поглощенную дозу. В ИД - 0,2 используется в качестве детектора ионизационная камера конденсаторного типа.

# Принцип действия прибора основан на измерении изменения потенциала (напряжения) в ионизационной камере под воздействием ионизирующего излучения, что позволяет применять прибор для индивидуального дозиметрического контроля персонала, работающего как с источниками непрерывного действия, так и импульсными источниками. Считывание значения накопленной дозы производится на шкале дозиметра через окуляр встроенного в дозиметр микроскопа.

# Назначение: измерение поглощенной дозы гамма-излучения

| Технические характеристики |
| --- |
| Тип детектора | ионизационная камера |
| Диапазон энергии гамма излучения, кэВ | 50-2200 |
| Диапазон измерения поглощенной дозы гамма излучения, миллирад | 20-200 |
| Энергетическая зависимость чувствительности, % относительно энергии | 1,25 МэВ 25 |
| Диапазон рабочих температур | с минус 20 до +40 |
| Максимальное число циклов зарядки | не менее 10000 |
| Масса дозиметра, г | 32 |
| Габариты дозиметра, мм | 19 х 110 |
| Состав |
| дозиметры ИД 0,2,(ДК 0,2) | 10 шт. |
| зарядное устройство ЗД 06 | 1 шт. |

# Измеритель мощности дозы 
ИМД-7 (МКС-07Н)

Назначение ИМД-7:

Дозиметр-радиометр предназначен для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) и эквивалентной дозы (ЭД) рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока альфа-, бета-частиц.

Рабочие условия эксплуатации прибора ИМД-7:

температура окружающего воздуха от -40 до +55°С;

относительная влажность воздуха до 98% при 35°С;

атмосферное давление 84-106,7 кПа;

предусмотрено использование в условиях плохой освещенности, в темноте, в составе транспортных средств при движении по пересеченной местности.

Питание: батарея / аккумулятор 3 В, бортовая сеть.

Дополнительная комплектация:

Внешний блок питания
Телескопическая штанга 0,8 м

| Пульт ИМД-7 (МКС-07Н) |
| --- |
| Измеряемые величины | МЭД и ЭД рентгеновского и гамма-излучения |
| Диапазон энергий | 0,05…3 МэВ |
| Диапазон измеряемых величин: | 0,1 мкЗв/час…10 Зв/час (МЭД) 1 мкЗв…999 Зв (ЭД) |
| Погрешность измерений | ±15% |

| Выносной датчик БДБГ-07 |
| --- |
| Измеряемая величина | МЭД рентгеновского и гамма-излучения |
| Диапазон энергий | 0,05…3 МэВ |
| Диапазон измерений | 0,1 мкЗв/час…10 Зв/час |

| Выносной датчик БДПБ-07 |
| --- |
| Измерение плотности потока частиц бета-излучения на фоне гамма-излучения |
| Диапазон граничных энергий бета-излучения | 0,2…3,5 МэВ |
| Диапазон измерений | 0,1…1500 с-1см-2 |

| Выносной датчик БДПА-07 |
| --- |
| Измерение плотности потока частиц альфа-излучения |
| Регистрируемые нуклиды | Плутоний-239, Уран-234,Уран-238 |
| Диапазон измерений | 0,1…1500 с-1см-2 |

| Выносной датчик БДКС-07 |
| --- |
| Измерение плотности потока частиц бета-излучения и МЭД гамма-излучения |
| Диапазон граничных энергий бета-излучения | 0,2…3,5 МэВ |
| Диапазон энергий г-излучения | 0,05…3 МэВ |
| Диапазон измерений плотности потока частиц бета-излучения | 0,1…1500 с-1см-2 |
| Диапазон измерений МЭД гамма-излучения | 0,1 мкЗв/час…2 мЗв/час |

ДП- 24

Комплект дозиметров ДП-24 аналогичен ДП-22В, но включает 5 дозиметров ДКП-50А (ДП-22В имеет 50 дозиметров ДКП-50А).

Предназначен для измерения экспозиционной дозы гамма-излучения с помощью прямо показывающих дозиметров ДКП-50А. В комплект входит 5 дозиметров ДКП-50А, зарядное устройство ЗД-5, техническая документация и футляр.

Диапазон измерений от 2 до 50 Р при изменении мощности дозы -излучения от 0,5 р/ч до 200р/ч. Погрешность измерений ± 10%. Саморазряд дозиметров не превышает 4 Р в сутки. В ЗД-5 два сухих элемента 1,6ПМЦУ-2 (приборный марганцево-цинковый элемент универсальный) с э.д.с. 1,6 В и емкостью 8 Ач. Время непрерывной работы 30 ч при jmax=200 мА. Напряжение на выходе ЗД-5 - 180-250 В, питающее электроды ИК.

Принцип действия дозиметров типа ДКП-50А и ИД-1 основан на следующем: при воздействии ионизирующего излучения на заряженный дозиметр в объёме конденсаторной ионизационной камеры возникает ионизационный ток, уменьшающий потенциал конденсатора 3 и ИК. Уменьшение потенциала пропорционально дозе облучения. Измеряя изменение потенциала, можно судить о полученной дозе. Измерение потенциала производится с помощью малогабаритного электроскопа, помещённого внутри ИК. Отклонение подвижной системы электроскопа - платинированной визирной нити 4 - измеряется с помощью отсчётного микроскопа 10 со шкалой, отградуированной в рентгенах (Р) или радах (рад). Зарядный потенциал ИК выбран в пределах от 180 до 250 В.

Зарядное устройство предназначено для зарядки дозиметров ДКП-50А.

В корпусе ЗД-5 размещены:

- преобразователь напряжения,

- выпрямитель высокого напряжения,

- потенциометр-регулятор напряжения,

- лампочка для подсвета зарядного гнезда,

- микровыключатель,

-  элементы питания.

Питание осуществляется от двух сухих элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8, обеспечивающих непрерывную работу прибора  не менее 30 ч при токе потребления 200 мА. Напряжение на выходе зарядного устройства плавно регулируется в пределах от 180 до 250 В.

Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А предназначен для измерения экспозиционных доз гамма-излучения. Конструктивно он выполнен в форме авторучки.  Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего 
электроскопа. В процессе зарядки дозиметра визирная нить электроскопа отклоняется от внутреннего электрода под влиянием сил электростатического отталкивания. Отклонение нити зависит от приложенного напряжения, которое при зарядке регулируют и подбирают так, чтобы изображение визирной нити совмещалось с нулем шкалы отсчетного устройства. При воздействии гамма-излучения на заряженный дозиметр в рабочем объеме камеры возникает ионизационный ток.

Ионизационный ток уменьшает первоначальный заряд конденсатора и камеры, а следовательно, и потенциал внутреннего электрода. Изменение потенциала, измеряемого электроскопом, пропорционально экспозиционной дозе гамма-излучения. Изменение потенциала внутреннего электрода приводит к уменьшению сил электростатического отталкивания между визирной нитью и держателем электроскопа. В результате визирная нить сближается с держателем, а изображение ее перемещается по шкале отчетного устройства. Держа дозиметр против света и наблюдая через окуляр за нитью, можно в любой момент произвести отсчет полученной экспозиционной дозы излучения.

Экспозиционную дозу излучения определяют по положению нити на шкале отчетного устройства. Отсчет необходимо производить при вертикальном положении нити, чтобы исключить влияние на показание дозиметра прогиба нити от веса.

Для подготовки дозиметра ДКП-50А к работе необходимо его зарядить: отвинтить защитный колпачок 7 дозиметра и колпачок 3 зарядного гнезда ЗД-5; повернуть ручку регулятора напряжения 2 влево до отказа; вставить дозиметр в зарядное гнездо 6; нажать на дозиметр и, наблюдая в окуляр, плавным вращением ручки регулятора напряжения 2 по часовой стрелке установить изображение нити на "0" шкалы; вынуть дозиметр из зарядного гнезда, завернуть защитный колпачок дозиметра и зарядного гнезда. Показание дозиметра снимается на свету при вертикальном положении нити.

Дозиметр-радиометр

ДКС-96

Дозиметр-радиометр ДКС-96 — прибор с широким набором блоков детектирования, пользующийся большой популярностью благодаря своей простоте, универсальности и надежности.

Дозиметр состоит из пульта и 14 типов блоков детектирования, полностью обеспечивающих выполнение всех задач дозиметрического и радиометрического контроля рабочих мест, окружающей среды и установок. Привлекательным для потребителя с экономической точки зрения является возможность постепенного дооснащения прибора дополнительными блоками детектирования по мере необходимости.

Назначение:

- измерения дозы и мощности амбиентной эквивалентной дозы непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения

- измерения плотности потока альфа-излучения и бета-излучения

- измерения дозы и мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения

- измерения плотности потока гамма-излучения

- поиска и локализации радиоактивных источников

- измерения потока и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в скважинах и жидких средах

- радиационной съемки местности с привязкой к географическим координатам с датчиком GPS использования в качестве пересчетного устройства

Свойства:

Состоит из пульта и сменных блоков детектирования, которыми комплектуется по выбору. Пульт может быть поставлен в двух исполнениях: УИК-02 и УИК-04, по выбору потребителя.

Автоматически определяет тип подключенного блока детектирования и выдает показания в соответствующих единицах измерения.

Имеет энергонезависимую память на 2000 записей с последующим чтением записанных данных на табло или персональный компьютер. Кабель связи с компьютером и программное обеспечение поставляются по требованию заказчика.
          Имеет режим измерения фона (с альфа-, бета-, и рентгеновскими блоками детектирования) с последующим вычитанием измеренного значения из результата измерения.
          Имеет пороговые уставки, изменяемые пользователем во всем диапазоне измерения.

Режимы измерения:

- с выбранным пользователем временем измерения

- с неограниченным временем измерения (до достижения статистической погрешности 6%)

- измерения дозы (для гамма и нейтронных измерений)

- автоматический — с записью в память результатов с периодичностью от 1 до 60 мин

- пересчетного устройства – счет импульсов с блока за время 10, 30, 100, 300, 1000, 3000 с

- поисковый режим для обнаружения источников излучения по результату сравнения измеренного 
значения с фоном.

| Технические и эксплутационные характеристики |
| --- |
| Диапазон рабочих температур: | -20 +40 °C (с индикацией результатов) |
|  | -50 -20 °C без индикации (с записью результатов измерения в память) |
| Относительная влажность | до 95 % при температуре +30 °С |
| Пульт УИК-02: |
| питание | 4 элемента типа А 343 |
| время работы: |
| -от батарей | 40 ч |
| -от встроенных аккумуляторов | 10 ч |
| габаритные размеры (вес) | 210х100х85 мм (1,5 кг) |
| Пульт УИК-04: |
| время работы от встроенных аккумуляторов | 10 ч |
| габаритные размеры (вес) | 136х75х27 мм (0,3 кг) |

Модификации радиометра ДКС-96:

| ДКС-96А (с блоком детектирования БДЗА-96) | Стандартный блок для измерения плотности потока альфа-частиц. |
| --- | --- |
| ДКС-96Ам (с блоком детектирования БДЗА-96м) | Рекомендуется для работ с неудобными объектами (например металлолом), где малы плоские участки поверхностей или велика вероятность повреждения защитной пленки. |
| (с блоком детектирования БДЗА-96c) | Блок детектирования альфа-излучения с детектором средних размеров. |
| ДКС-96Аб (с блоком детектирования БДЗА-96б) | Блок детектирования альфа-излучения максимальной площади. Поверяется по источникам площадью 160 кв.см. |
| ДКС-96Ат (с блоком детектирования БДЗА-96т) | Рекомендуется для работ с неудобными объектами и для измерений альфа-загрязненности в труднодоступных местах. |
| ДКС-96Б (с блоком детектирования БДЗБ-96) | Предназначен для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма-излучения. |
| ДКС-96Б1 (с блоком детектирования БДЗБ-99) | Предназначен для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма-излучения. |
| ДКС-96Б2 (с блоком детектирования БДЗБ-96Б) | Автоматически компенсирует влияние гамма-фона. Поверяется по источникам площадью 160 кв.см. |
| ДКС-96Б3 (с блоком детектирования БДЗБ-96с) | Блок детектирования бета-излучения на основе счетчика Бета-2 |
| ДКС-96В (с блоком детектирования БДВГ-96) | Высокочувствительный поисковый блок. Рекомендуется для проверки металлолома. Использование в качестве дозиметра не рекомендуется. |
| ДКС-96Г (с блоком детектирования БДКС-96) | Применяется прежде всего для измерения рентгеновского, в т.ч. импульсного излучения. Для работы с источниками с энергией более 200 кэВ удобнее использовать блок БДМГ-96. |
| ДКС-96Гб (с блоком детектирования БДКС-96с) | Для регистрации гамма-излучения и бета-излучения на фоне гамма-излучения (с автоматической его компенсацией). |
| ДКС-96К (с блоком детектирования БДКГ-96) | Рекомендуется для геологических работ, контроля концентрации радиоактивных веществ в воде, пульпе, грунте. |
| ДКС-96М (с блоком детектирования БДМГ-96) | Основной блок для измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. |
| ДКС-96Н (с блоком детектирования БДМН-96) | Блок для измерения эквивалентной дозы нейтронов и мощности эквивалентной дозы нейтронов. |
| ДКС-96П (с блоком детектирования БДПГ-96) | Современный аналог поискового радиометра СРП-88Н. Рекомендуется для проверки загрязненности металлолома. Использование в качестве дозиметра не рекомендуется. |